## Лист1
Техническоезадание
| Наименование товара | Наименование показателя | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться. | Конкретные показатели модель 1 | Единица измерения | ГОСТ Р 56326-2017
1 | Монитор пациента |  |  |  |  | Монитор пациента iMEC12, Mindray, Китай
1.1 |  | Основные технические характеристики | [5 empty] | ГОСТ Р 56326-2017 п.6
1.2 |  | Конструкция | моноблок |  |  | моноблок |  | ГОСТ Р 56326-2017 п.6.1.1
1.3 |  | Дисплей | [5 empty] | ГОСТ Р 56326-2017 п.6.1.2
1.4 |  | Размер дисплея по диагонали | 12.1 |  |  | 12.1 | дюйм | ГОСТ Р 56326-2017 п.6.1.2
1.5 |  | Тип дисплея |  |  | Цветной жидкокристаллический c активной матрицей, сенсорный | Наличие |  | Дисплей позволяет четко отображать жизненно-важные параметры пациента, задать цветовую кодировку параметров для их быстрой идентификации и осуществлять быстрое управление функциями с экрана монитора пациента, что отвечает требованиям повышения безопасности пациентов.
1.6 |  | Светодиодная подсветка дисплея |  |  | Наличие | Наличие |  | Обеспечивает лучшую визуализацию параметров и кривых измерения
1.7 |  | Число каналов отображения кривых различных параметров на дисплее | 8 |  |  | 8 | шт | ГОСТ Р 56326-2017 п.6.1.2
1.8 |  | Число пикселей по горизонтали и по вертикали | 800х600 |  |  | 800х600 | пикселей | ГОСТ Р 56326-2017 п.6.1.2
1.9 |  | Требования к оповещению медицинского персонала о превышении допустимых пределов мониторируемых параметров (сигналах тревог) | [5 empty] | ГОСТ Р 56326-2017 п.6.1.3
1.10 |  | Уведомление пользователя о сигналах тревоги с помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.3
1.11 |  | Функция временного отключения сигнала тревоги |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.3
1.12 |  | Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету | 3 |  |  | 3 | шт | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.3
1.13 |  | Настройка границ сигналов тревог по каждому параметру |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.3
1.14 |  | Автоматическая установка пределов тревог по измеренным параметрам для данного пациента |  |  | Наличие | Наличие |  | Позволяет быстро настроить пределы сигналов тревоги для данного пациента, что отвечает требованиям повышения безопасности пациентов
1.15 |  | Автоматическая запись фрагметов мониторируемых параметров при возникновении сигнала тревоги с указанием времени и причины тревоги |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.3
1.16 |  | Отображение сигналов тревог в виде списка с аннотацией и классификацией по приоритету и времени возникновения |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.3
1.17 |  | Управление всеми тревогами, установка пределов по тревогам в одном меню |  |  | Наличие | Наличие |  | Обеспечивает быстрый доступ к тревогам по все параметрам, позволяет их скорректировать для текущего пациента, что отвечает требованиям повышения безопасности пациентов
1.18 |  | Доступ к меню каждого параметра при нажатии на параметр на сенсорном экране |  |  | Наличие | Наличие |  | Обеспечивает быстрый доступ к настройкам параметра и настроить его для текущего пациента, что отвечает требованиям повышения безопасности пациентов
1.19 |  | Количество уровней громкости сигналов тревог | 10 |  |  | 10 |  | Позволяет настроить громкость, необходимую для оповещения персонала и комфортную для пациента
1.20 |  | Индикация типа питания, уровня заряда батарей |  |  | Наличие | Наличие |  | Позволяет быстро оценить состояние монитора пациента, что отвечает требованиям повышения безопасности пациентов
1.21 |  | Требования к записи мониторируемых параметров | [5 empty] | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.4
1.22 |  | Отображение всех мониторируемых параметров в виде табличых и графических трендов |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.4
1.23 |  | Длительность записи трендов | 120 |  |  | 120 | час | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.4
1.24 |  | Разрешение трендов при максимальной длительности записи |  | 1 |  | 1 | мин | Поясняет требование ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.4 "Длительность записи трендов". Разрешение длительности записи, то есть интервал между сохраненными значениями параметров, является важным показателем при просмотре трендов - чем меньше разрешение, тем более детальную информацию получает специалист.
1.25 |  | Минимальное разрешение записи трендов |  | 1 |  | 1 | с | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.4
1.26 |  | Длительность сохранения трендов при минимальном разрешении | 1 |  |  | 1 | час | Поясняет требование ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.4 "Минимальное разрешение записи трендов". Минимальное разрешение записи трендов предназначено для детального просмотра показателей жизненно-важных показателей пациента за период времени. Для повышения безопасности пациентов этот период времени или длительность сохранения трендов должен быть достаточным для отображения динамики состояния пациента.
1.27 |  | Сохранение развернутых кривых параметров | 48 |  |  | 48 | час | Наличие сохраненных и доступных для просмотра развернутых кривых параметров позволяют детально просмотреть кривые параметров для определения максимально эффективной терапии.
1.28 |  | Экран ОксиКРГ (oxyCRG) |  |  | Наличие | Наличие |  | Тренд оксикардиореспираторограммы (OxyCRG) отражает быстрые изменения функции легких и сердца, что позволяет провести быструю оценку состояния пациента для определения максимально эффективной терапии
1.29 |  | Демо режим для обучения работе с монитором |  |  | Наличие | Наличие |  | Позволяет пользователю обучиться работе с монитором в безопасном режиме без подключения пациента, что отвечает требованиям повышения безопасности пациентов
1.30 |  | Программируемые кнопки быстрого доступа на экране монитора |  |  | Наличие | Наличие |  | Обеспечивают быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям, что отвечает требованиям повышения безопасности пациентов
1.31 |  | Стационарные кнопки на передней панели монитора для часто используемых операций |  |  | Наличие | Наличие |  | Обеспечивают быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям при несенсорном экране или при невозможности использовать сенсорный экран, что отвечает требованиям повышения безопасности пациентов
1.32 |  | Поворотный переключатель |  |  | Наличие | Наличие |  | Обеспечивают доступ ко всем меню монитора пациента при несенсорном экране или при невозможности использовать сенсорный экран, что отвечает требованиям повышения безопасности пациентов
1.33 |  | Выбор конфигурации монитора для различных отделений из списка: общее, операционная, реанимация и интенсивная терапия, реанимация и интенсивная терапия новорожденных |  |  | Наличие | Наличие |  | Позволяет быстро настроить специализированные функции для отделения, в котором используется монитор пациента, что отвечает требованиям повышения безопасности пациентов
1.34 |  | Функция создания и сохранения конфигурации пользователя, включающей выбранные пользователем настройки монитора пациента |  |  | Наличие | Наличие |  | Позволяет быстро загрузить необходимую конфигурацию монитора пациента, настроенную под выполнение требуемых задач, что отвечает требованиям повышения безопасности пациентов
1.35 |  | Встроенное программное обеспечение для проведения расчетов лекарственных препаратов, оксигенации, вентиляции, показателей гемодинамики, функции почек |  |  | Наличие | Наличие |  | Программное обеспечение для расчета параметров введения лекарственных средств и функций и параметров органов и систем организма позволяет быстро и точно провести расчет, что отвечает требованиям повышения безопасности пациентов
1.36 |  | Требования к передаче и обработке данных | [5 empty] | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.5
1.37 |  | Сетевая карта для объединения мониторов в единую информационную сеть и подключения к центральной станции |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.5
1.38 |  | Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК |  |  | Наличие | Наличие |  | Определяет стандартизированный физический сетевой интерфейс, позволяющий использовать существующую стандартную ЛВС медицинского учреждения.
1.39 |  | Встроенный модуль для беспроводного подключения к центральной станции |  |  | Возможность подключения | Возможность подключения |  | Обеспечивает мобильность оборудования без потери связи с центральной станцией, без потери информации во время транспортировки, что отвечает требованиям повышения безопасности пациентов. Монитор пациента может быть дооснащен модулем в любой момент, при этом не требуется модернизация программного обеспечения центральной станции.
1.40 |  | Передача сигнала тревоги в мониторную (информационную) сеть с указанием номера монитор (койки пациента), приоритета и причины тревоги |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.5
1.41 |  | Формат передачи данных |  |  | HL7 | HL7 |  | Определяет стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации.
1.42 |  | Функция просмотра данных мониторинга и информации о сигналах тревоги с других мониторов (коек) при объединении в единую сеть |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.5
1.43 |  | Разъем для вывода сигналов синхронизации с дефибриллятором, сигналов вызова медицинского персонала и аналогового вывода |  |  | Возможность | Возможность |  | Обеспечивает синхронизацию параметров с дефибриллятором, возможность вызова медицинского персонала
1.44 |  | USB разъем для сохранения на USB карту конфигураций монитора и данных пациента |  |  | Возможность | Возможность |  | Наличие стандартного последовательного интерфейса для подключения периферийных устройств к вычислительной технике позволяет использовать USB карту. Сохранение конфигурации монитора и данных пациента на USB карте позволяет сохранить настройки и дынные для быстрой последующей загрузки на монитор пациента, что отвечает требованиям повышения безопасности пациентов.
1.45 |  | Управление сигналами тревог монитора и ввод информации о пациенте с центральной станции |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.5
1.46 |  | Интерфейс для подключения внешнего дисплея |  |  | Возможность | Возможность |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.5
1.47 |  | Интерфейс подключения к системе оповещения/вызова медицинского персонала |  |  | Возможность | Возможность |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.5
1.48 |  | Возможность обмена данными с медицинскими и клиническими информационными системами |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.5
1.49 |  | Ручка для переноски |  |  | Наличие | Наличие |  | Обеспечивает транспортировку пациента
1.50 |  | Конструкция монитора без вентилятора |  |  | Наличие | Наличие |  | Обеспечивает меньшее шумовое воздействие, распространение пыли
1.51 |  | Требования к перечню функций монитора, определяющих его классификационную принадлежность: | [5 empty] | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.6
1.52 |  | пульсоксиметрия |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.6
1.53 |  | электрокардиография по 3 отведениям |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.6
1.54 |  | электрокардиография по 5 отведениям |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.6
1.55 |  | неинвазивное измерение артериального давления |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.6
1.56 |  | анализ частоты дыхания |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.6
1.57 |  | анализ частоты сердечных сокращений и частоты пульса |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.6
1.58 |  | измерение температуры тела пациента по 2 каналам |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.6
1.64 |  | Требования к характеристикам мониторинга пульсоксиметрии | [5 empty] | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.7
1.65 |  | Диапазон измерения SpO2 | 0-100 |  |  | 0-100 | % | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.7
1.66 |  | Диапазон измерения периферического пульса по сигналу SpO2 | 20 - 254 |  |  | 20-254 | уд.в мин | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.7
1.67 |  | Индикация перфузионного индекса и силы пульсации |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.7
1.68 |  | Точность измерений в диапазоне значений (70-100)% SpO2 при измерении в подвижном состоянии |  | ±3 |  | ±2 (взрослые/дети) ±3 (новорожденные) | % | ГОСТ Р 56326-2014 п. 6.1.7
1.69 |  | Погрешность измерения периферического пульса по сигналу SpO2 |  | ±3 |  | ±3 | уд/мин | Уточняет требования ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.7 "Диапазон измерения периферического пульса по сигналу SpO2", определяя точность проводимых измерений
1.70 |  | Функция мониторинга SpO2 и НИАД на одной конечности |  |  | Наличие | Наличие |  | Позволяет использовать одну конечность для проведения измерений
1.71 |  | Требования к характеристикам мониторинга ЭКГ | [5 empty] | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.8
1.72 |  | Количество мониторируемых отведений ЭКГ | 3/5 |  |  | 3/5 | шт | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.8
1.73 |  | Усиление |  |  | x0.125, x0.25, х0,5, х1, х2, х4, авто | x0.125, x0.25, х0,5, х1, х2, х4, авто |  | Обеспечивает настройку отображения ЭКГ сигнала для максимально эффективной визуализации в условиях помещения, в котором установлен монитор пациента, что отвечает требованиям повышения безопасности пациентов
1.74 |  | Скорость развертки |  |  | 6,25; 12,5; 25; 50 | 6,25; 12,5; 25; 50 | мм/сек | Обеспечивает настройку отображения ЭКГ сигнала для максимально эффективной визуализации в условиях помещения, в котором установлен монитор пациента, что отвечает требованиям повышения безопасности пациентов
1.75 |  | Число отведений анализа аритмии | 2 |  |  | 2 | шт | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.8
1.76 |  | Анализ ST- сегмента по всем доступным отведениям |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.8
1.77 |  | Анализ сегмента ST: сохранение не менее 20 контрольных сегментов ST и наложение контрольных сегментов на текущие |  |  | Наличие | Наличие |  | Утояняет требование ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.8, обеспечивая развернутый анализ ЭКГ сигнала
1.78 |  | Детекция летальных аритмий: асистолии, брадикардии, тахикардии, фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.8
1.79 |  | Количество типов определяемых аритмий | 23 |  |  | 23 | шт | Уточнение требований ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.8 "Детекция летальных аритмий: асистолии, брадикардии, тахикардии, фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии". Анализ большего количества типов аритмий отвечает требованиям повышения безопасности пациентов
1.80 |  | Числовой диапазон измерений ST сегмента | (-2.0) - 2.0 |  |  | (-2.0) - 2.0 | мВ | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.8
1.81 |  | При отключении отведения автоматическое переключение на доступное отведение |  |  | Наличие | Наличие |  | Позволяет получать достоверный сигнал ЭКГ
1.82 |  | Требования к характеристикам неинвазивного мониторинга артериального давления | [5 empty] | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.9
1.83 |  | Систолическое давление, диапазон измерений, взрослые: | 40 - 270 |  |  | 40 - 270 | мм рт.ст. | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.9
1.84 |  | Систолическое давление, диапазон измерений, дети: | 40 - 200 |  |  | 40 - 200 | мм рт.ст. | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.9
1.85 |  | Систолическое давление, диапазон измерений, новорожденные: | 40 - 135 |  |  | 40 - 135 | мм рт.ст. | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.9
1.86 |  | Диастолическое давление, диапазон измерений, взрослые: | 10 - 210 |  |  | 10 - 210 | мм рт.ст. | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.9
1.87 |  | Диастолическое давление, диапазон измерений, дети: | 10 - 150 |  |  | 10 - 150 | мм рт.ст. | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.9
1.88 |  | Диастолическое давление, диапазон измерений, новорожденные: | 10 - 100 |  |  | 10 - 100 | мм рт.ст. | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.9
1.89 |  | Среднее давление, диапазон измерений, взрослые: | 20 - 230 |  |  | 20 - 230 | мм рт.ст. | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.9
1.90 |  | Среднее давление, диапазон измерений, дети: | 20 - 165 |  |  | 20 - 165 | мм рт.ст. | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.9
1.91 |  | Среднее давление, диапазон измерений, новорожденные: | 20 - 110 |  |  | 20 - 110 | мм рт.ст. | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.9
1.92 |  | Максимальное стандартное отклонение измерения НИАД |  | 8 |  | 8 | мм рт.ст. | Уточняет требования ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.9 "диапазон измерений", определяя точность проводимых измерений
1.93 |  | Максимальная средняя погрешность измерения НИАД |  | ±5 |  | ±5 | мм рт.ст. | Уточняет требования ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.9 "диапазон измерений", определяя точность проводимых измерений
1.94 |  | Режимы измерения НИАД: однократное измерение, автоматическое измерение через заданные промежутки времени |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.9
1.95 |  | Интервалы времени автоматического измерения НИАД | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90; 120; 180; 240; 480 |  |  | 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90; 120; 180; 240; 480 | мин | Дополняет требование ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.9 "Режимы измерения НИАД: автоматическое измерение через заданные промежутки времени", уточняя наиболее часто используемые интервалы измерения
1.96 |  | Непрерывное неинвазивное измерение артериального давления |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.9
1.97 |  | Длительность цикла в непрерывном режиме | 5 |  |  | 5 | мин | Уточняет требования ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.9 "Непрерывное неинвазивное измерение артериального давления", определяя длительность производимых измерений
1.98 |  | Функция защиты от избыточного давлениия |  |  | Наличие | Наличие |  | Повышения безопасность пациента при измерении НИАД
1.99 |  | Диапазон измерения частоты пульса по сигналу НИАД | 40 - 240 |  |  | 40 - 240 | уд/мин | Предоставляет данные, необходимые для оценки состояния пациента
1.100 |  | Требования к характеристикам мониторинга частоты дыхания | [5 empty] | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.10
1.101 |  | Метод измерения частоты дыхания – измерение импеданса между электродами ЭКГ |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.10
1.102 |  | Выбор отведения для измерения: I или II |  |  | Наличие | Наличие |  | Позволяет провести точное измерение в различных клинических условиях
1.103 |  | Метод измерения частоты дыхания – анализ капнограммы |  |  | Возможность расширения | Возможность расширения |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.10
1.104 |  | Диапазон измерения частоты дыхания, взрослые | 0- 120 |  |  | 0- 120 | дых/мин | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.10
1.105 |  | Диапазон измерения частоты дыхания, новорожденные/дети | 0 -150 |  |  | 0 -150 | дых/мин | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.10
1.106 |  | Погрешность определения частоты дыхания |  | ±2 дых/мин или ±2% (при 7 - 150 дых/мин) |  | ±2 дых/мин или ±2% (при 7 - 150 дых/мин), большее из значений | дых/мин, % | Уточняет требования ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.10 "Диапазон измерения частоты дыхания", определяя точность проводимых измерений
1.107 |  | Скорость развертки |  |  | 3 мм/c, 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/c | 3 мм/c, 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/c | мм/с | Позволяет оптимизировать отображение сигнала
1.108 |  | Cигнал тревоги при апноэ |  |  | Наличие | Наличие |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.10
1.109 |  | Требования к характеристикам мониторинга частоты сердечных сокращений | [5 empty] | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.11
1.110 |  | Диапазон измерений частоты сердечных сокращений, взрослые | 15 - 300 |  |  | 15 - 300 | 1/мин | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.11
1.111 |  | Диапазон измерений частоты сердечных сокращений, новорожденные/дети | 15 - 350 |  |  | 15 - 350 | 1/мин | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.11
1.112 |  | Погрешность определения частоты сердечных сокращений |  | ±1 уд/мин или ±1% |  | ±1 уд/мин или ±1% | уд/мин, % | Уточняет требования ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.11 "Диапазон измерений частоты сердечных сокращений ", определяя точность проводимых измерений
1.113 |  | Автоматическое определение наличия кардиостимулятора |  |  | Наличие | Наличие |  | Обеспечивает более точный подсчет ЧСС, что отвечает требованиям повышения безопасности пациентов
1.114 |  | Требования к характеристикам мониторинга температуры тела | [5 empty] | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.12
1.115 |  | Число каналов измерения температуры | 2 |  |  | 2 | шт | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.12
1.116 |  | Диапазон измерения температуры тела | 0 - 50 |  |  | 0 - 50 | °С | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.12
1.117 |  | Погрешность измерения температуры тела |  | ±0.1 |  | ±0.1 | °С | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.12
1.118 |  | Расчет и отображение разницы температур |  |  | Наличие | Наличие |  | Позволяет быстро изменить разницу параметров, что отвечает требованиям повышения безопасности пациентов
1.181 |  | Физические характеристики
1.182 |  | Габаритные размеры (ВхШхГ) |  | 273×362×122 |  | 273×362×122 | мм | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.22
1.183 |  | Масса основного блока |  | 3.7 |  | 3.7 | кг | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.23
1.184 |  | Характеристики питания | [5 empty] | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.24
1.185 |  | напряжение |  |  | 100 - 240 | 100 - 240 | В | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.24
1.186 |  | частота |  |  | 50/60 | 50/60 | Гц | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.24
1.187 |  | время работы от резервного источника питания | 2 |  |  | 2 | ч | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.24
1.188 |  | Условия эксплуатации | [5 empty] | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.25
1.189 |  | климатические:
1.190 |  | Диапазон температур окружающего воздуха | 0-40 |  |  | 0-40 | °С | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.25
1.191 |  | Диапазон относительной влажности | 15-95 |  |  | 15-95 | % | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.25
1.192 |  | Диапазон атмосферного давления | 427,5-805,5 |  |  | 427,5-805,5 | мм рт ст | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.25
1.193 |  | Класс электробезопасности | I |  |  | I |  | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.25
1.194 |  | Гарантийный срок эксплуатации | 1 |  |  | 1 | год | ГОСТ Р 56326-2017 п. 6.1.26
1.195 |  | Комплект поставки
1.196 |  | Монитор пациента: ЭКГ, ЧСС, дыхание, SpO2, НИАД, температура |  |  | 1 |  | шт.
1.198 |  | Кабель ЭКГ 5 отведений с электродами |  |  | 1 |  | шт.
|  | Кабель ЭКГ 3 отведений с электродами, неонатальный |  |  | 1
1.199 |  | Датчик SpO2 взрослый с кабелем |  |  | 1 |  | шт.
|  | Датчик SpO2 неонатальный с кабелем |  |  | 1
1.200 |  | Манжета НИАД для взрослых с трубкой |  |  | 1 |  | шт.
|  | Манжета НИАД неонатальная с трубкой |  |  | 1
1.201 |  | Датчик температуры накожный для взрослых |  |  | 1 |  | шт.
|  | Датчик температуры накожный дет/нео |  |  | 1
1.202 |  | Аккумуляторная батарея |  |  | 1 |  | шт.
1.203 |  | Шнур питания |  |  | 1 |  | шт.